## Slide 1: Kontrola środowiska pracy
dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski
krzysztof.fornalski@gmail.com

## Slide 2: Kontrola środowiska pracy
Istnieją dwa prawne systemy kontroli dozymetrycznej środowiska pracy:
  Dozymetr środowiskowy – urządzenie mierzące narażenie na promieniowanie, umieszczone w eksponowanym miejscu w pomieszczeniu (np. na ścianie)
  Dozymetr osobisty – urządzenie mierzące narażenie na promieniowanie, umieszczone na wybranym miejscu ciała człowieka
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 3: Osobisty czy środowiskowy?
O tym, jaki dozymetr powinien być użyty, informuje nas:
  Rodzaj kategorii pracownika (A lub B) – patrz dawki graniczne
  Treść zezwolenia na działalność – może zawierać wymóg używania dozymetru osobistego mimo kategorii B
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 4: Kategorie narażenia pracowników
Pracownicy kategorii A podlegają ocenie narażenia na podstawie pomiarów dawek indywidualnych. W przypadku, gdy pomiar dawki indywidualnej jest niemożliwy lub niewłaściwy, ocena dawki indywidualnej może być dokonana na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych przeprowadzonych dla innych narażonych pracowników tej kategorii albo na podstawie wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.
Pracownicy kategorii B podlegają ocenie narażenia na podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Zezwolenie na działalność może zawierać obowiązek oceny narażenia na podstawie pomiarów dawek indywidualnych dla kat. B – i bardzo często tak się dzieje (np. w rentgenodiagnostyce)
Zaliczenia pracowników do kategorii A lub B dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 5: Obszary narażenia
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Na podstawie tych samych kryteriów, według których określa się kategorie pracowników A i B (patrz dawki graniczne), wyróżnia się następujące tereny:
  Teren nadzorowany – gdy istnieje ryzyko otrzymania dawek większych niż 1 mSv/rok (jak w kategorii B)
  Teren kontrolowany – gdy istnieje ryzyko otrzymania dawek większych niż 6 mSv/rok (jak w kategorii A)

## Slide 6: Dodatkowa kontrola
Kontrolę dodatkową stanowią urządzenia mierzące poziom promieniowania (moc dawki), jednakże nie mogą one zastąpić dozymetru środowiskowego ani osobistego
Często urządzenia te stosuje się przy testach aparatury
Omówimy teraz rodzaje detektorów promieniowania
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 7: Rodzaje detektorów promieniowania
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 8: Rodzaje detektorów
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Detektory można podzielić w zależności od użytej substancji na:
Gazowe, np. komora jonizacyjna, licznik Geigera-Muellera, licznik proporcjonalny, komora Wilsona, komora pęcherzykowa
Stałe, np. detektor scyntylacyjny, płyta fotograficzna (emulsja jądrowa), TLD, OSL
Inne, np. detektor półprzewodnikowy

## Slide 9: Inny podział
Z uwagi m.in. na przepisy ochrony radiologicznej stosuje się inny podział dozymetrów:
  Dozymetry czasu rzeczywistego – odczyt od razu, najczęściej pomiar mocy dawki
  Dozymetry pasywne – inaczej dozymetry całkujące – odczyt dozymetru po pewnym czasie, zakumulowana dawka
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 10: Dozymetry czasu rzeczywistego
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Dozymetr czasu rzeczywistego zazwyczaj składa się z tuby Geigera-Muellera jako instrumentu rejestrującego promieniowanie
Następnie sygnał wyjściowy jest przetwarzany, wzmacniany i odniesiony do mocy dawki, jakiej odpowiada dane natężenie promieniowania
Prezentacja: dźwiękowa (trzask, pisk), analogowa (wskazówka), cyfrowa (wyświetlacz LCD)
Podaje zazwyczaj moc dawki (np. µSv/h)

## Slide 11: Dozymetry pasywne
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Z kolei dozymetr bez możliwości odczytu w czasie rzeczywistym podaje dawkę zakumulowaną w pewnym przedziale czasu
W powszechnym użyciu są detektory fotometryczne, termoluminescencyjne (TLD) oraz fotoluminescencyjne (OSL)
Dozymetry te podają dawkę, lub miesięczną/roczną/kwartalną moc dawki

## Slide 12: Inny podział dozymetrów (dawkomierzy)
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Radiometry (czułe na intensywność fal EM)
Sygnalizatory (jedynie sygnalizują czy coś jest)
Dozymetry osobiste (mogą sumować dawki)
Mierniki skażeń (duże powierzchnie pomiaru)
Elektrometry (pomiar liczby jonizacji)
Rentgenometry (czułe na promieniowanie X)
Rentgenoradiometry

## Slide 13: Przykłady dozymetrów czasu rzeczywistego
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 14: Komora Wilsona
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Zwana też komorą mgłową lub kondensacyjną
Umożliwia zaobserwowanie toru rejestrowanej cząstki poprzez uwidocznienie zjonizowanego gazu
Gazem (ośrodkiem) jest przesycona para wodna z domieszką alkoholu, który ulega skropleniu wokół nowopowstałych jonów

## Slide 15
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 16: Komora Wilsona
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Komora Wilsona jest prosta w budowie i umożliwia precyzyjne określenie energii i pędu cząstki
Przyłożone pole elektryczne lub magnetyczne pomaga zidentyfikować typ cząstki

## Slide 17: Komora pęcherzykowa
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Idea bardzo zbliżona do komory Wilsona, lecz przesycenie gazu otrzymuje się poprzez użycie tłoka, co zwiększa niezawodność i umożliwia lepszą sterowalność

## Slide 18: Komora jonizacyjna
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 19: Licznik Geigera-Muellera
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Najczęściej stosowany w radiologii i dozymetrii czasu rzeczywistego
Idea zbliżona do komory jonizacyjnej, jednak obie elektrody (anoda i katoda) są podłączone do dużego napięcia, co umożliwia precyzyjniejszy wychwyt pary elektron-jon powstałej w wyniku jonizacji gazu przez promieniowanie
Umożliwia rejestrację praktycznie dowolnego typu promieniowania

## Slide 20: Licznik Geigera-Muellera
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 21: Licznik Geigera-Muellera
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Katoda (-) i anoda (+) muszą być spolaryzowane napięciem rzędu kilkuset woltów
Katodą jest cylindryczna osłona zewnętrzna, a anodą cienki drut umieszczony koncentrycznie w osłonie
Dzięki temu powstałe w wyniku jonizacji elektrony i jony szybko przyspieszają powodując lawinowo dalsze jonizacje i powstanie silnego sygnału elektrycznego (charakterystyczne „trzaski” liczników w czasie pracy)
Wada: czas martwy od chwili powstania do wygaśnięcia „lawiny”
Punkt pracy detektora

## Slide 22
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 23: Popularne dozymetry G-M
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 24: Rentgenoradiometr
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 25: Miernik mocy dawki, monitor skażeń oraz dawkomierz
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 26: Przykład: EKO-C
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:
  Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
  cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta
  µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.

## Slide 27: EKO-C - zastosowanie
Krzysztof W. Fornalski
<number>
wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.
wykrywanie źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych.
kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych.
kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.
kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych.

## Slide 28: EKO-C dane techniczne
Krzysztof W. Fornalski
<number>
detektor: okienkowy licznik Geigera -Müllera.
zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2 częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.
zakres energetyczny pomiaru: dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% (w odniesieniu do Cs-137) promieniowanie beta: powyżej 100keV promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV.
podstawowy błąd pomiaru promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137) promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)
zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah.
czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz.
warunki klimatyczne: -temperatura -10°C do 40°C -wilgotność względna do 80% przy 30°C
wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem).
masa: ok.500g.

## Slide 29: Dobranie dozymetru do mierzonej wartości
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Kupujemy dozymetr do istniejącego źródła/eksperymentu/pracy, a nie na odwrót!
Najlepsze są urządzenia przeznaczone do pomiaru konkretnej wartości, a nie wielu na raz
Każdy typ promieniowania posiada swoje preferencyjne urządzenia; podobnie zakresy mierzonych energii
Pamiętajmy także co chcemy mierzyć: aktywność, dawkę czy moc dawki

## Slide 30: Pomiary
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Urządzenia posiadają różne czułości i dokładności pomiaru
Zazwyczaj sprzęt mierzący duże dawki nie nadaje się do niskich i na odwrót
Licznik podający wynik bardzo szybko zazwyczaj podaje go z dużym błędem; w celu precyzyjnych danych niezbędna jest duża liczba zliczeń
Większość dozymetrów posiada możliwość zmiany zakresów pomiarowych
Urządzenia cyfrowe posiadają dużą łatwość odczytu, ale też nie odzwierciedlają błędu (np. drgania wskazówki analogowej obrazują skalę niepewności)

## Slide 31: Kalibracja
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Według przepisów każdy miernik promieniowania (czasu rzeczywistego) powinien być kalibrowany przynajmniej raz na rok
W przypadku posiadania wewnętrznego kalibracyjnego źródła promieniowania – raz na dwa lata

## Slide 32: Przykłady dozymetrów pasywnych
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 33: Dozymetr (dawkomierz) pasywny
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Urządzenie (miernik promieniowania) służące do pomiaru dawki lub mocy dawki promieniowania z pewnego okresu czasu
Przykład: dozymetr osobisty pracowników elektrowni jądrowej (starego typu):

## Slide 34: Dozymetr fotometryczny (klisza fotograficzna)
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 35: Detektory termoluminescencyjne (TLD)
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Substancje pochłaniające promieniowanie
Po podgrzaniu emitują światło, którego natężenie jest wprostproporcjonalne do zarejestrowanej dawki
Bardzo duża dokładność i czułość
Możliwość wielokrotnego użytku

## Slide 36: Detektory fotoluminescencyjne (OSL)
Krzysztof W. Fornalski
<number>
Najnowszy typ detektorów, najnowsza technologia
Idea zbliżona do TLD, lecz czynnikiem wywołującym jest nie temperatura, lecz światło widzialne
Ich zaletą jest cena i większy przedział dawek
W Polsce detektory OSL oferuje jedynie Ex-Polon

## Slide 37: OSL – optycznie stymulowana luminescencja
W technologii OSL (ang. Optically Stimulated Luminescence, stymulowana optycznie luminescencja) pomiaru dawki dokonuje się dzięki stymulacji optycznej (diodami LED) sproszkowanego tlenku glinu domieszkowanego węglem (Al2O3:C). W trakcie odczytu emituje on sygnał świetlny zależny od pochłoniętej dawki
Stymulacja optyczna nie powoduje degradacji materiału, a większość informacji jest zachowana dla ewentualnych dalszych odczytów
Technologia tańsza i bardziej precyzyjna niż TLD
Więcej na: www.ex-polon.com
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 38: InLight – dozymetr osobisty OSL
Możliwość odczytów wielokrotnych tej samej zmierzonej dawki
Możliwość wyzerowania dozymetru i ponownego użycia
Mierzy promieniowanie X, gamma i beta
Posiada system odróżniania, czy nastąpiło narażenie dynamiczne czy stacjonarne
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 39: nanoDot – mikrodozymetr OSL
Kontrola środowiskowa i techniczna
Nadają się do umieszczania w fantomach (planowanie leczenia), a także w tkankach (zabiegi)
Możliwość jego sterylizacji i ponownego użycia
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 40: Odczyty dozymetrów OSL
Najprościej: w akredytowanym laboratorium (jak wszystkie inne dozymetry)
Można też mieć urządzenie do odczytu we własnym laboratorium
  microStar – małe urządzenie odczytujące OSL
  LDR200 – duże urządzenie
Krzysztof W. Fornalski
<number>

## Slide 41: Co z naturalnym tłem promieniowania?
Każdy dozymetr, w tym dozymetr osobisty, oprócz narażenia zawodowego mierzy także narażenie pochodzące od naturalnego tła promieniowania
Ostateczny wynik pomiaru jest więc wartością odczytaną z dozymetru pomniejszoną o wartość dawki naturalnego tła
Tło naturalne (dawkę) można oszacować:
  Na podstawie danych istniejących (np. Radiologiczny Atlas Polski)
  Na podstawie odczytu dozymetru kontrolnego (rekomendowane)
  Gdy dane te nie są dostępne, przyjmuje się dla Polski roczną dawkę od tła naturalnego jako 2,4 mSv/rok
Krzysztof W. Fornalski
<number>